广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)全自动体外除颤仪

采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)全自动体外除颤仪

2.预算金额（最高限价）：7万元

3.项目联系人及电话：宁工，020-83185985

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)，不得参加本次采购活动；

4.供应商为医疗设备的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》（适用于第三类医疗机械）；供应商非医疗设备的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用于第三类医疗机械）。

三、采购需求内容

- （一）采购数量：1台。

（二）设备交付及安装的时间：签订合同后30个工作日内到货并完成安装、调试、培训。

（三）全自动体外除颤仪主要性能参数

| 序号 | 主要参数内容 | 主要性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 适用于公共场所，供不具备医学及相关专业背景的普通人员培训后，对心脏骤停伤员进行心脏除颤急救时使用。 |
| 2 |  | 主机使用寿命≥5年（需提供设备铭牌或说明书证明）。 |
| 3 | 安全性 | 防尘防水级别达到IP55。 |
| 4 | 心率分析及除颤 | 除颤技术：双相指数截尾波除颤技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 5 |  | 输出能量：最大能力可支持200J或360J。 |
| 6 |  | 开始AED分析到200J或360J放电准备就绪时间≤15s。 |
| 7 | 电池及电极片 | 电池使用寿命≥5年。 |
| 8 |  | 单块电池在常温工作环境下支持放电总次数≥200次 |
| 9 |  | 低电量报警后至少开机可以保持≥30分钟工作时间或支持≥10次最大能量除颤。 |
| 10 |  | 电极片有效期≥2年。 |
| 11 | 操作使用 | 支持成人/儿童患者类型切换。 |
| 12 |  | 根据环境噪声强度自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用。 |
| 13 |  | 具备使用信息及心电图波形图的记录储存功能和无线导出功能。 |
| 14 |  | 设备支持每日、每周、每月自检程序，设备内部自动记录结果，对于异常情况能及时有警示灯和语音提示。 |

（四）售后服务要求

设备质保期5年。所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。供应商负责免费安装、调试和培训。

（五）货物验收条件：原厂包装、满足主要性能参数要求，运行无异常。