广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)冷藏箱和超低温冷冻箱

采购需求说明书

一、项目基本信息

1.项目名称：广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)冷藏箱和超低温冷冻箱采购

2.预算金额（最高限价）：人民币陆万捌仟元整（￥68000.00）

3.项目联系人及电话：罗工，020-84401942

二、供应商资格条件及要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商要求为在中国境内注册的独立法人或其他组织(提供营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)。

3.供应商如在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次采购活动。

4.供应商需提供响应《物品采购需求表》中物品的技术参数、响应报价的商品厂家授权书、服务方案及售后服务等信息。

5.供应商供货期为合同生效之日起20天内，免费售后维保维护年限为1年。

三、采购需求内容

具体采购需求见附件《物品采购需求表》。

附件

| 物品采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 品牌 | 型号、货号 （试剂规格） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 冷藏箱 | 1台 |  |  | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积(L)：260。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：575*583*1690。 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：490*485*1172。 6、净重/毛重（KG）：68/77。 7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。 8、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺；内壁为HIPS工程塑料。 9、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 10、后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。 11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。 12、3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。 13、左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。 14、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。 15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。 17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 |  |
| 2 | 冷藏箱 | 2台 |  |  | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%， 频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门。 3、有效容积(L)：315。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：650*673*1762。 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：580*533*1122。 6、净重（KG）：87。 7、内胆材料：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 8、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 9、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 11、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。 12、可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。确保箱体内部温度均匀性。1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃,可调阅湿度。 13、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 14、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 15、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 16、可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。均匀性可控制正负3℃。 17、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 18、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 19、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 20、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 21、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。温度数据可存储十年。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 22、标配RS485接口、远程报警接口。 23、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 24、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 |  |
| 3 | 超低温冷冻箱 | 2台 |  |  | 1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。 2、样式：立式，双门。 3、有效容积（L）：450。 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：810*735*1960。 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：上室650×570×627、下室650×570×627。 6、净重/毛重（KG）：144/156。 7、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。 8、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。 9、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。 10、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。 11、上下独立明把手设计，美观大方。 12、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。 13、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 14、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。 15、压缩机：采用国际名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 16、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 17、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 18、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-20℃~-40℃范围内，显示精度0.1℃。 19、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。 20、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 21、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 22、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 23、选配温度记录打印机：系统可以保留7天的数据供打印，按下打印键可打印设置时间段内的温度。 24、可选配485接口、远程报警接口。 |  |